microClima

ELECTRONIC UNIT

A microCLIMA Electronic Unit egy elektronikus

számláló egység hőmennyiségmérőhöz.

Felhasználható fűtési és hűtési rendszerekben.

Impulzusadóval csatlakozhat bármilyen fajta

mérőhöz : mechanikus, ultrahangos vagy

elektromágneses kivitelhez.

Hőmérséklet érzékelő pár : Pt 500

Elem élettartam 8-10 év.

Technikai adatok

| Külső hőmérséklet | 0 °C – 55 °C |
| --- | --- |
| Hőmérsékletmérési intervallum | 1 °C – 180 °C |
| Hőmérséklet különbség fűtés | 3 °C – 100 °C |
| Hőmérséklet különbség hűtés | -3 K - -50 K |
| Energia ellátás | 3 V (6+1 év) |
| Kijelző | LCD 8-számjegyű |
| Standard kijelző egység | MWh |
| Védelmi osztály | IP65 |
| Súly | 250g |

Kijelző szintek

1.  Főmenü

1. Teljes energiafogyasztás                      5. Aktuális energia kW

10. Éjszakai energia fogyasztás

2.  Szegment Teszt                                        6. Pillanatnyi átfolyás m3/h

11. Energia fogy. (előremenő 65°C alatt)

3. Pillanatnyi átfolyás adott napon             7.  Aktuális dátum

12. Beérkezett impulzusok száma

8. Hibakód

13. Beérkezett imp-hoz tartozó energia

4.  Installálás óta átfolyt víz                     9. Sorozatszám

2.   Technikai szint

1. Előremenő hőmérséklet                	   2. Visszatérő hőmérséklet                              3. Hőm. Különbség

4. Kalibrálás óta eltelt napok		  6. M-Bus cím				    10. Számlázási dátum

5. Impulzusszám				 7. Sorozatszám													                 11.13.15. Max. energia érték, dátummal

9.Hőmérséklet érzékelő típusa                       8. Szoftver verzió

12.14.16. Max. áramlás érték, dátummal

3.  Statisztikai szint

1.  Utolsó leolvasás dátuma és értéke                                  2. Havi értékek

Maddalena microClima beépítési útmutó

1.

Az impulzusadós vízmérőt fűtésnél a visszatérő, hűtésnél az előremenő vezetékbe kell beépíteni. Hűtés-Fűtés kivitelnél a vízmérőt a visszatérő ágba kell beépíteni.

a.

A hozzáadott merülőhüvelyeket úgy kell a csővezetékbe beépíteni, hogy azok

az áramló fűtő vagy hűtőközegbe legalább 60%-ot beleérjenek.

b.

A hőérzékelőket a megfelelő merülőhüvelybe kell helyezni és rögzíteni.

A piros jelzésűt fűtésnél az előremenő ágba, hűtésnél a visszatérő ágba.

A kék jelzésűt fűtésnél a visszatérő ágba, hűtésnél az előremenő ágba.

2.

Elektronika bekötése

Előremenő hőérzékelő             5-6 pont             polaritás független

Visszatérő hőérzékelő              7-8 pont             polaritás független

Vízmérő bekötése                11-10 pont	     polaritás független

M BUS                                 24-25 pont

A vezetékek bekötése után az alsó és felső részt egymásba kell illeszteni.

Ezután a csőhálózat elzáró szelepeit lassan forgatva megnyitjuk.

Ha a rendszerben van átfolyás és keletkezik hőmérséklet különbség, az LCD kijelzőn a kezelőgomb egyszeri rövid megnyomása után megjelenik a fogyasztott energia értéke.

Ha meggyőződött a készülék működéséről, a hőérzékelőket és az elektronikát plombálni kell illetéktelen beavatkozás ellen.

Termék leírás

A microClima hőmennyiségmérők a fűtési és/vagy hűtési energia mérésére kifejlesztett készülékek családjába tartoznak.

A microClima egy komplett hőenergia mérő műszer, kiszámítja és megjeleníti azt az energiát, amely egy olyan fűtési vagy légkondicionáló rendszerben használódik fel, ahol a víz a hőcserélő közeg. A készülék az alábbi részegységekből áll:

Egy áramlás érzékelő, amelyik méri annak a víznek a térfogatát, amely fűtési/hűtési rendszeren átáramlik. Ez egy hideg vagy melegvizes áramlásérzékelő, amelyet a fűtési/hűtési kör előremenő vagy visszatérő ágába kell beépíteni.

Két (egy pár) hőmérséklet érzékelő (platina érzékelők), amelyeket a mérőkör bemenő és visszatérő hőmérsékletének mérése használnak.

Egy elektronikus számlálómű, amelyik számolja az átáramlott térfogatot, átalakítja hőmérséklet érzékelők jeleit és integrálja a teljesítményt az időben.

A mérő tápellátása lehet elemes vagy hálózati.

A mérő két Pt500 hőmérséklet érzékelőkkel működtethető.

A mérő folyadékkristályos kijelzőjén gombnyomással megjeleníthetők a kívánt paraméterek.

## A mérők megfelelnek az EN1434 és OIML R75 szabványok előírásainak, valamint fejlesztésük a ”nyomás direktiva” PED 97/23/CE, valamint az ólommentes forrasztásra és a veszélyes anyagok szállítására kiadott 2002/95/CE előírások figyelembe vételével történt.

GARANCIAJEGY

Sok évtizedes tapasztalat és fejlesztések alapján tervezett és a legkorszerűbb technológiával gyártott fűtési/hűtési költségosztó hosszú időn keresztül, pontosan ellátja majd a feladatát. Amennyiben a készülék a rendeltetésszerű használat során a vásárlástól számított egy éven belül gyártási vagy anyaghiba miatt mégis elromlik, akkor azt a vásárlás helyén díjmentesen kicseréljük, vagy márkaszervízünkben díjtalanul megjavítjuk. A mérőt meghibásodás esetén a vásárlás helyéig kell eljuttatni a továbbiakról cégünk intézkedik, a megjavított mérőt pedig ismét a vásárlás helyén kell átvenni.

A garancia megszűnik, ha :

- a mérő eredeti lezárása sérül.

- a készüléket szétszerelték.

- a térfogatmérő és/vagy a hőmérséklet érzékelők helyi plombái hiányoznak vagy sérültek.

- a meghibásodás szakszerűtlen szerelésből, vagy külső behatásra keletkezett.

- a garanciajegy nincs meg, vagy nincs megfelelően kitöltve, leigazolva a beépítést végző cég részéről.

- a térfogatmérő meghibásodását a mért vízben lévő szilárd és/vagy oldott anyagok okozzák.

- a meghibásodás a fenti ajánlások és előírások be nem tartásából származott.

Az eladó tölti ki :

A készülék típusa és mérete :…………………………..            A készülék gyári száma………………………..

A vásárlás időpontja :…………………………………..

Az eladó cég bélyegzője :

A beszerelés időpontja, és a beszerelést végző cég neve :………………………………………………………..